**CLIENTE:** ENTEGRO SOCIEDAD UNIPERSONAL S.R.L.  
**DOMICILIO:** Dr. Melo 3760, Pïso 1° Depto A

MICROMETRO MARCA NSK  
**N° SERIE:** E22375  
**RANGO:** 0 – 100mm  
**APRECIACIÓN:** 0.01mm

**PATRON N° 1** 25mm - 24.998mm  
**PATRON N° 2** 50mm - 50.000mm  
**PATRON N° 3** 75mm - 75.000mm

**Mediciones dentro de normas estándar.**

100mm +0 / -0.001 mm  
95mm +0.002 / -0 mm  
90mm +0.001 / -0 mm  
85mm +0.001 / -0 mm  
75mm +0.001 / -0.001 mm  
70mm +0 / -0.002 mm  
65mm +0.001 / -0.001 mm  
60mm +0.001 / -0 mm  
50mm +0 / -0.001 mm  
45mm +0.001 / -0 mm  
40mm +0.001 / -0 mm  
30mm +0.001 / -0.001 mm  
25mm +0 / -0.002 mm

**Notas Adicionales y/o Adjuntos**

La incertidumbre de medición expandidas que se detallan fueron calculadas multiplicando las incertidumbres Estándares combinadas con un factor de cubrimiento Veff =2, Por tal motivo, se determina un nivel de confianza del 95%.

Roller Service SA no se responsabiliza por las fallas funcionales de los productos producidas por el mal uso de los mismos.

----------------------------------------  
 Hernán Balboa